## Aktivität (Kalibrierung)
Aktivität der Quelle nach Zertifikat
Seriennummer | 24-05-0606-003-022221-12405-55
Messdatum | 2021-03-05
Aktivität | 413.9534 | = | 11.1879

## Messung
Dosimetrie am Afterloader mit Iridium-192
Quellenspezifikationen |  |  | Messmittel
Seriennummer | 24-05-0606-003-022221-12405-55 |  | Dosimentor | PTW UNIDOS 10001-10655
Typ / Modell | Ir-192 GammaMed Plus HDR 0,9mm GM12000680 |  | Ionisations-kammer | Stielkammer 0,3 cm³ starr (Typ M23332-712)
Aktive Länge (Länge d. Hülse) | 3,5 mm (4,52 mm) |  | Mess-phantom | PTW Krieger-Zylinderphantom
Aktiver Ø (Ø Hülse) | 0,6 mm (0,9 mm) |  | Applikator | GM11001990 Cervix Applicator probe, 320 mm length, straight
Kenndosisleistung bei 370 GBq | 42 mGy/h
Halbwertszeit | 73.83 |  | Schlauch | GM11000340, 320 mm
Aktivität (Zertifikat) | 458.99
Kenndosisleistung (Zertifikat) | 50.49
Referenz-/Kalibrierdatum | 2021-02-22
Messung
Datum der Messung | 2021-03-05 |  | DW (1. Messpunkt) |  | 1657
Temperatur | 23.1 |  | DW (2. Messpunkt) |  | 1654
Luftdruck in hPa | 1021.8 |  | DW (3. Messpunkt) |  | 1680
Korrektur d. Luftdichte kT,p | 1.0019 |  | DW (4. Messpunkt) |  | 1665
Messdauer | 900 |  | DW (Mittelwert) |  | 1664
Wasserenergie-Referenzdosisleistung ḊW,zp = DW · [1/(900s/60)] · kp,T |  |  | 111.1409
Wasserenergie-Referenzdosisleistung ḊW,zp = DW · [1/(900s/60 · 10)] · kp,T |  |  | 11.1141
Kenndosisleistung Ḱ
(Ḱa,100)a (Messung) = [1/(1-gw)] · 1/(tenw,a) · kwp · kzp · kt · kr · kQ · DW = |  |  |  | 45.552
(Ḱa,100)a (Zertifikat) = |  |  |  | 45.536
Abweichung = |  |  |  | 0.03519%
Scheinbare Aktivität
Aus der Referenzdosis |  |  | Aus der Kenndosisleistung
A (Messung) = ḊW,zp · (Ci · min / cGy) = | 11.1141 | 411.2215 | A (Messung) = (Ḱa,100)a (Messung) / 0,11 = |  | 414.1091
A (Zertifikat am Messtag) = | 11.188 | 413.9544 | A (Zertifikat am Messtag) = |  | 413.9544
Abweichung = | -0.6602% |  | Abweichung = |  | 0.03737%
|  |  | Datum | Unterschrift

## Erläuterungen
Umrechnung der Messanzeige in Wasserenergiedosis
Variable | Wert | Erläuterung
gW | 0.001 | Relative Bremsstrahlungsverluste in Wasser für 192-Iridium
tenw,a | 1.111 | Verhältnis der über die Energieverteilung am Messort gemittelten Massenenergieabsorptionskoeffizienten von Wasser & Luft für 192-Ir-Strahlung
kwp | 1 | Feldstörungskorrektur beim Übergang von Wasser in PMMA
kzp | 1,187 ± 0,012 | Geometriefaktor für das Zylinderphantom, Berücksichtigt die Verwendung von PMMA anstelle von Luft
kt | 4 | Messzeit (bei uns 15min. bzw. 900sek.)
kp,T | Variabel | Luftdichtekorrektur (p0 = 1013 hPa; T0 = 293,15 K)
kr | 0.0064 | Abstandskorrektur: 8 cm anstelle von 100 cm
kQ | 1 | Korrekturfaktor für die von 60-Co abweichende Strahlenqualität
NW | 1 | Kalibrierfaktor für die Wasserenergiedosis von 60-Co-Strahlung
M | Variabel | Korrigierter Messwert: M = M0 - MA
M0 | Variabel | Messwertanzeige
MA | 0 | Dosis, die beim Ein- & Ausfahren der Quelle gemessen wird (vernachlässigt)
Berechnung der Aktivität aus der Referenzdosis
1. | Die Wasserenergie-Referenzdosisleistung entspricht der Wasserenergiedosisleistung im Messpunkt in cGy/min -> Messwert Luftdichte korrigieren und durch 15min und 10 (mGy->cGy) teilen
2. | Gemäß "Praktische Dosimetrie in der HDR-Brachytherapie" beträgt die Wasserenergie-Referenzdosisleistung in den peripheren Bohrungen des Zylinderphantoms etwa 1cGy/min pro 1Ci oder 37GBq Strahleraktivität
Berechnung der Aktivität aus der Kenndosisleistung
Gemäß "GammamedPlus iX, 3/24 iX Afterloaders Feature Sheet" beträgt die scheinbare Aktivität 555GBq bei einer Kenndosisleistung von 63mGy/h
→ ≈0,11 (mGy/h)⁄GBq