## X06
Messung der Absolutdosimetrie nach DIN 6800-2
Setup |  | Linearbeschleuniger (Typ)
Linearbeschleuniger (Ser.-Nr.)
|  | Kammer (Typ) |  |  | Hier als Beispiel: TM 31003, 0,3cm³ Semiflex
Kammer (Ser.-Nr.)
Elektrometer (Typ)
Elektrometer (Ser.-Nr.)
|  | Messtiefe exkl. Bezugspunktverschiebung (cm) |  |  | 10
|  | Monitoreinheiten (MU) |  |  | 100
|  | Feldgröße (cm x cm) |  |  | 10 x 10
|  | Photonenenergie (MeV) |  |  | 6
Referenzwert |  | Absolutdosis (Gy) |  |  | 0.6754
Korrektionsfaktoren |  | Luftdichte |  |  | Temperatur (°C) | 20.8
[5 empty] | Druck (hPa) | 986.3
[5 empty] | kpT | 1.0299
|  | Luftfeuchte |  |  | kh | 1
|  | Sättigung |  |  | kS | 1
|  | Polarität |  |  | kP | 1
|  | Messortverschiebung |  |  | kr | 1.0083
|  | Temperatur |  |  | kT | 1
|  | Strahlenqualität: Parameter A und Q0 nach DIN 6800-2 Tab. 8 |  |  | D100 | 67.54
[5 empty] | D200 | 39.82
[5 empty] | Q | 0.68696
[5 empty] | A | 9.3332
[5 empty] | Q0 | 1.1202
[5 empty] | kQ,R | 0.98855
kpT-korrigierter Messwert (Gy) | X |  | kGesamt (ohne pT) | = | Absolutwert (Gy)
0.678 |  |  | 0.99676 |  | 0.6758
[5 empty] | Abweichung | 0.05929%
Datum, Unterschrift

## X15
Messung der Absolutdosimetrie nach DIN 6800-2
Setup |  | Linearbeschleuniger (Typ)
Linearbeschleuniger (Ser.-Nr.)
|  | Kammer (Typ) |  |  | Hier als Beispiel: TM 31003, 0,3cm³ Semiflex
Kammer (Ser.-Nr.)
Elektrometer (Typ)
Elektrometer (Ser.-Nr.)
|  | Messtiefe exkl. Bezugspunktverschiebung (cm) |  |  | 10
|  | Monitoreinheiten (MU) |  |  | 100
|  | Feldgröße (cm x cm) |  |  | 10 x 10
|  | Photonenenergie (MeV) |  |  | 15
Referenzwert |  | Absolutdosis (Gy) |  |  | 0.7667
Korrektionsfaktoren |  | Luftdichte |  |  | Temperatur (°C) | 20.8
[5 empty] | Druck (hPa) | 986.3
[5 empty] | kpT | 1.0299
|  | Luftfeuchte |  |  | kh | 1
|  | Sättigung |  |  | kS | 1
|  | Polarität |  |  | kP | 1
|  | Messortverschiebung |  |  | kr | 1.0083
|  | Temperatur |  |  | kT | 1
|  | Strahlenqualität: Parameter A und Q0 nach DIN 6800-2 Tab. 8 |  |  | D100 | 76.67
[5 empty] | D200 | 50.04
[5 empty] | Q | 0.76684
[5 empty] | A | 9.3332
[5 empty] | Q0 | 1.1202
[5 empty] | kQ,R | 0.97004
kpT-korrigierter Messwert (Gy) | X |  | kGesamt (ohne pT) | = | Absolutwert (Gy)
0.7943 |  |  | 0.97809 |  | 0.77689
[5 empty] | Abweichung | 1.33%
Datum, Unterschrift

## Elektronen
Messung der Absolutdosimetrie nach DIN 6800-2
Setup #1 | Linearbeschleuniger (Typ)
Linearbeschleuniger (Ser.-Nr.)
| Kammer (Typ) |  | Hier als Beispiel: TM 34001, 0,35 cm³ Roos
Kammer (Ser.-Nr.)
Elektrometer (Typ)
Elektrometer (Ser.-Nr.)
| Feldgröße (cm x cm) |  | 10 x 10 cm² bei R50 < 7cm 20 x 20 cm² bei R50 > 7cm
| Monitoreinheiten (MU) |  | 100
Setup #2 | Elektronenenergie (MeV) | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 15
| R50, Ion (cm) (20x20) | 2.54 | 3.261 | 3.916 |  | 4.746 | 5.897
| R50, Ion (cm) (10x10) | 2.516 | 3.23 | 3.878 |  | 4.7 | 5.84
| R50 (cm) =0,00171·R²50,Ion + 1,00805·R50,Ion - 0,00689 | 2.5402 | 3.267 | 3.928 |  | 4.7687 | 5.9384
| RpD (cm) | 3.245 | 4.185 | 4.853 |  | 5.804 | 7.269
| Messtiefe exkl. Bezugspunkt verschiebung (cm) zRef = 0,6 · R50 - 0,1 | 1.4241 | 1.8602 | 2.2568 |  | 2.7612 | 3.4631
| Messtiefe (%Dmax) | 99.89% | 99.49% | 99.54% |  | 99.58% | 98.67%
Referenzwerte (mGy) |  | 998.9 | 994.9 | 995.4 |  | 995.8 | 986.7
Korrektionsfaktoren | Luftdichte kpT | Temperatur (°C) |  | 20.8
|  | Druck (hPa) |  | 986.3
|  | kpT |  | 1.0299
| Luftfeuchte kh | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Sättigung kS 1 + (γ + δ · DP) / U | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 |  | 1.0051 | 1.0051
| Polarität kP | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Messortverschiebung kr | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 |  | 0.9976 | 0.9976
| Temperatur kT | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| kE,R = A + B · exp(-R50/C) mit A = 0,8858 B = 1,206 C = 3,511 nach DIN 6800-2 Tab. 10 | 0.9443 | 0.93336 | 0.9252 | 0.92768 | 0.91681 | 0.90802
| kGesamt (ohne pT) | 0.94684 | 0.93588 | 0.92769 |  | 0.91928 | 0.91047
kpT-korrigierter Messwert (mGy) |  | 1054 | 1062 | 1071 |  | 1082 | 1083
Absolutwert (mGy) |  | 997.9719 | 993.8995 | 993.5567 |  | 994.66 | 986.0384
Abweichung |  | -0.09291% | -0.1006% | -0.1852% |  | -0.1145% | -0.06705%
Datum, Unterschrift
Hinweis (nicht drucken):
Zur Berechnung des Korrektionsfaktors kE,R und der Referenztiefe zref wird die Halbwerttiefe R50 verwendet, die bei einer Feldgröße an der Oberfläche von 20x20 cm² und einem Fokus-Oberflächen-Abstand von 100 cm ermittelt wurde. Laut DIN 6800-2 muss bei bei R50≤7 cm die Feldgröße mindestens 10x10 cm² betragen. Die so bestimmte Referenztiefe zref wird auch für Dosismessungen bei von dieser Feldgröße abweichenden Feldgrößen verwendet. Bei Dosismessungen in der Referenztiefe bei anderen als dieser Feldgröße kann unter diesen Voraussetzungen laut DIN kNR,E= 1 angenommen werden.